## Sheet1
附件1：
调研设施设备需求清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数及工作要求 | 备注
1 | 标准品精准定位智能柜 | 1 | 台 | 能够实现标准品的自动识别与定位，人脸识别及账号登录实现标准品领用自动记录，搭配≥12组独立控制单元完成权限分配与分区控温，能够实时监控、异常报警预警及全流程物资溯源，可实现标准品规范化管理。
2 | 危化品管理智能平台 | 2 | 台 | 可实现易制毒、易制爆试剂等危化品和试剂的规范管理。配套专业管理软件，至少内置试剂耗材、危化品、环境、标准品等管理软件模块，集成扫码和自动识别、称重天平、高拍仪等，支持人脸/账号密码及双人验证登录，可汇聚危化品柜管理等终端数据，兼容原有试剂储存电子化流转记录，支持多设备组网互通，配备异常预警报警与全流程物资追溯，具备数据统计分析功能。
3 | 智能化试剂安全柜 | 4 | 台 | 满足危化品安全管控存储要求，够自动识别物资信息并精准定位至层区，支持人脸识别、账号密码登录，可由管理平台设置双人验证；搭载≥6组独立控制单元实现分类存储，配备移动侦测摄像头实时追溯领用状态，可依托主柜及管理平台实现异常报警预警、物资全流程追踪与数据统计分析；柜体材质耐酸碱腐蚀；需要同步承担外接通风管路（5米内）。
4 | 智能门禁 | 3 | 台 | 支持人脸、账号密码等多方式身份核验，可配置双人验证解锁，可自主分配开门权限；自动记录开关门人员、时间，操作日志可追溯；具备非法开门、长时间未关门等异常报警预警，支持与管理平台联动。
5 | 菌毒种管理智能平台 | 3 | 台 | 可实现菌毒种、试剂耗材等的规范管理，搭载专业管理软件，至少内置试剂耗材、菌毒种、环境管理模块，集成扫码和自动识别、高拍仪等，支持人脸/账号密码及双人验证登录，可汇聚智能锁管理等终端数据，支持多设备组网互通，配备异常预警报警与全流程物资追溯，具备数据统计分析功能。
6 | 智能锁 | 7 | 台 | 支持与管理平台联动，可支持人脸、账号密码等多方式身份核验，可配置双人验证解锁，可自主分配开门权限；自动记录开关门人员、时间，操作日志可追溯；具备非法开门、长时间未关门等异常报警预警。
7 | 气源端半自动切换装置 | 6 | 台 | 实施气源端减压阀配套半自动切换汇流排改造，可实现供气钢瓶组半自动切换供气，减压阀稳定调控输出压力，双压力表实时监测瓶内压力与输出压力，可实现压力监控与状态巡检。
8 | 二级减压阀压力表转换杆 | 19 | 台 | 实施二级减压阀转接管改造，可实现压力表由垂直方向改为水平方向旋钮，方便压力表拆装。
9 | 双瓶组气瓶防爆柜 | 2 | 台 | 用于气瓶安全存放，可防护气瓶倾倒、碰撞，隔离泄漏气体。柜体采用耐腐蚀材质，内设气瓶防倾倒固定装置，具备通风换气功能。
10 | 气体泄漏报警装置 | 1 | 台 | 至少包含可燃气体、乙炔、氧气3个监测探头。可实时监测环境内目标气体浓度，实时反馈泄漏状态，及时预警气体泄漏风险，浓度超标时触发声光报警，主机带物联网功能，可手机实时查看浓度信息，报警自动推送短信电话。
11 | 气瓶压力报警装置 | 1 | 套 | 主机搭配不少于12只压力传感器，能够实时监测及主机屏幕显示气瓶供气压力，当压力高于或低于设定阈值时及时提示欠压、超压异常，主机带物联网功能，可手机实时查看压力信息，便于及时更换气瓶或排查供气故障。
12 | 原子吸收室乙炔气路改造配件 | 1 | 套 | 针对原子吸收室专用乙炔气路进行专项优化改造，将原有软管改为规范管路，搭建安全密闭、通畅稳定的专用供气通路，有效规避乙炔泄漏、起火等安全风险，提升实验室乙炔用气安全性、稳定性，符合实验室易燃易爆气体使用安全规范。
13 | 培养箱室气路改造配件 | 1 | 套 | 针对培养箱室原有单瓶单气单设备供气模式进行优化升级，优化布设专用供气管道、接口分流结构与管路固定工艺。改造后可实现支持单组气源同时为两台培养箱设备稳定供气，满足新增设备的用气需求，全面保障设备稳定运行与实验室用气安全。
14 | 压力表 | 37 | 台 | 配置可备用更换压力表以保障定期检定校准时不间断供气，确保设备正常运行，压力表需与二级减压阀压力表转换杆、气源端半自动切换装置配套使用。
注：*序号1-6设施设备需为整体方案，不接受分项推荐。